全自动阴道微生态分析系统采购项目用户需求

- 一、需求概况：

| 序号 | 采购内容 （标的名称） | 数量 | 采购预算 （人民币） | 最高限价 （人民币） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动阴道微生态分析系统 | 1套 | 1.00万元 | 1.00万元 | 否 |

- 项目类别：货物类

- 凡标注“★”号的条款为实质性响应条款，必须逐条进行响应，投标人如有任何一条负偏离或不响应或不满足的，将导致投标无效。标注“▲”号的条款为重要技术参数条款，但不作为无效投标条款。

- 投标人报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含所有税费。

- ★投标总报价不得超过最高限价总价，各产品的单项报价不得超过对应单项最高限价，否则按无效投标处理。

- ★行政主管部门对投标产品有注册或备案要求的，投标人须提供有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案证明（按国家规定执行），生产厂家具有与产品注册证匹配的生产许可证，供应商具有与产品注册证匹配的经营许可证或经营备案。

- ★在信用中国网上查询供应商信息，不存在重大违纪记录及未被列入企业经营异常名录

- 主要商务要求

- 货物提供时间：签订合同生效之日起30天内供货、安装、调试并验收合格。

- 交货地点：广州市增城区新塘镇水松路10号新塘医院门诊四楼检验科。

- 售后服务：1年以上质保期，故障响应时间为2小时，24小时内工程师到达现场。若在7天内仍未能有效解决，中选商家须免费提供一样档次的设备予采购人临时使用。

- 技术参数和服务要求

- 1.▲形态学自动镜检与功能学检测相结合。

- 2.▲形态学检测：形态学自动染色制片镜检与功能学项目检测一体化，无需转换仪器，无需人工制片染色。显微镜检法原理+人工智能扫描识别分析检测，自动识别霉菌、上皮细胞、白细胞、杆菌等有形成分；

- 3.▲动态聚焦扫描层数：≥3层，高倍视野下拍摄10个视野，可自定义视野个数，可根据样本中细胞类别，集中汇总查看；

- 4.高倍镜下拍摄视频，并在视频中对滴虫等动态细胞进行检测，视频时长：≥5s；

- 5.干化学酶法检测：检测分泌物的唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH等；

- 6.测试速度≥60T/小时；

- 7.报告单样式：形态学与干化学综合报告、图文并茂，用户可自定义；

- 8.采样管需提供预制条码，与LIS系统双向通讯。

- 9.质保期内厂家每年免费校准一次并出具校准报告。

- 10.▲承诺与医院LIS对接并承担第三方相关费用。

- 11.配一台主流品牌台式电脑。